Olecko dnia: 2023-08-07

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: **zakup, dostawa wózka inwalidzkiego, lampy operacyjnej, lupy elektronicznej, ciśnieniomierza oraz stolika do badania niemowląt na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku Sp. z o. o. w ramach projektu Dostępność Plus dla Zdrowia**

Zamawiający udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pakiet 2**   1. Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą bezcieniowego pola oświetlanego regulowaną za pomocą sterylizowanego, wymiennego uchwytu umieszczonego  w centralnej części czaszy - w zakresie 18 i 30 cm (regulacja mechaniczna) ?   ***Zamawiający dopuści lampę o średnicy czaszy bezcieniowej 18,30 cm***   1. Czy Zamawiający dopuści lampę ze stałą średnicą pola roboczego wynoszącą 29 cm z odl. 1m?   ***Zamawiający nie dopuści, wymaga średnicy regulowanej***   1. Czy Zamawiający dopuści lampę z żywotnością pracy diod: 50000h ?   ***Zamawiający dopuści żywotność diod do 50 000 h***   1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę z regulacją temperatury barwowej  w zakresie 3800/4300/4800K ? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.   ***Zamawiający wymaga stałej temperatury barwowej***   1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę ze stałą temperaturą barwową wynoszącą 4500K ?   **Zamawiający nie dopuści , wymaga temperatury barwowej 4300 k**   1. Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia oświetlania realizawaną poprzez przyciski membranowe zlokalizowane na czaszy lampy.   ***Zamawiający nie dopuści wymaga regulacji poprzez sterylny uchwyt , lub***  ***Bezdotykowo***   1. Czy Zamawiający dopuści pobór mocy max. 32W ?   ***Zamawiający dopuści pobór mocy 32w***   1. Czy Zamawiający dopuści pobór mocy max. 50W ?   ***Zamawiający dopuści pobór mocy 50W***   1. Czy Zamawiający dopuści wgłębność oświetlenia L1+L2 1300 mm ?   ***Zamawiający nie dopuści wymaga głębokości oświetlenia L1-L2>1700mm***   1. Czy Zamawiający dopuści wgłębność oświetlenia L1+L2 85 cm przy 60% oświetlenia   ***Zamawiający nie dopuści , zgodnie ze specyfikacją***   1. Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę lamp firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.   ***Zamawiający nie zrezygnuje z montażu , szkolenia oraz uruchomienia.*** |

Zamawiający