Olecko dnia: 2023-08-07

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: **zakup, dostawa wózka inwalidzkiego, lampy operacyjnej, lupy elektronicznej, ciśnieniomierza oraz stolika do badania niemowląt na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku Sp. z o. o. w ramach projektu Dostępność Plus dla Zdrowia**

Zamawiający udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pakiet 2**1. Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą bezcieniowego pola oświetlanego regulowaną za pomocą sterylizowanego, wymiennego uchwytu umieszczonego w centralnej części czaszy - w zakresie 18 i 30 cm (regulacja mechaniczna) ?

***Zamawiający dopuści lampę o średnicy czaszy bezcieniowej 18,30 cm***1. Czy Zamawiający dopuści lampę ze stałą średnicą pola roboczego wynoszącą 29 cm z odl. 1m?

***Zamawiający nie dopuści, wymaga średnicy regulowanej***1. Czy Zamawiający dopuści lampę z żywotnością pracy diod: 50000h ?

***Zamawiający dopuści żywotność diod do 50 000 h***1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę z regulacją temperatury barwowej w zakresie 3800/4300/4800K ? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

***Zamawiający wymaga stałej temperatury barwowej***1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę ze stałą temperaturą barwową wynoszącą 4500K ?

**Zamawiający nie dopuści , wymaga temperatury barwowej 4300 k**1. Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia oświetlania realizawaną poprzez przyciski membranowe zlokalizowane na czaszy lampy.

 ***Zamawiający nie dopuści wymaga regulacji poprzez sterylny uchwyt , lub***  ***Bezdotykowo***1. Czy Zamawiający dopuści pobór mocy max. 32W ?

***Zamawiający dopuści pobór mocy 32w***1. Czy Zamawiający dopuści pobór mocy max. 50W ?

 ***Zamawiający dopuści pobór mocy 50W***1. Czy Zamawiający dopuści wgłębność oświetlenia L1+L2 1300 mm ?

 ***Zamawiający nie dopuści wymaga głębokości oświetlenia L1-L2>1700mm***1. Czy Zamawiający dopuści wgłębność oświetlenia L1+L2 85 cm przy 60% oświetlenia

***Zamawiający nie dopuści , zgodnie ze specyfikacją***1. Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę lamp firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

 ***Zamawiający nie zrezygnuje z montażu , szkolenia oraz uruchomienia.*** |

Zamawiający